「全球衛星定位儀及其相關設備」租賃規格書

一、主機與天線整合式全球衛星定位儀1部

1.定位儀具430頻道(channels)(含)以上，可同時接收及記錄GPS衛星(L1、L2、L2C、L5)、GLONASS衛星(L1、L2)、BeiDou衛星(B1、B2) 、Galileo衛星(E1、E5A、E5B)之載波相位觀測資料；可接收QZSS/SBAS訊號進行DGPS定位。 (書面審查並於驗收時測試)

- 定位儀與天線盤一體成型，具有內藏UHF無線電裝置可設定為基站及移動站，不需電纜線連結。 (書面審查並於驗收時測試)

3.測量模式及精度要求：

靜態測量：水平精度3mm+0.1ppm，垂直精度3.5mm+0.4ppm；或優於該精度範圍。

動態測量：水平精度8mm+0.5ppm，垂直精度15mm+1ppm；或優於該精度範圍。

4.天線盤相位中心具NGS(National Geodetic Survey, National Oceanic & Atmospheric Administration, USA)率定資料。

5.定位儀定位更新速率須達20Hz(含)以上，並可記錄原始觀測資料。

6.定位儀具RTK功能，初始化時間30秒(含)以下(一般狀態下)。

7.定位儀與天線盤儲存溫度範圍：-20℃~75℃、操作溫度範圍：-20℃~65℃；或優於該溫度範圍(任何測量模式下皆可符合)。並具IP67防水防塵標準(含)以上，通過MIL-STD-810F震動測試合格。

8.電源供應：具內建式可抽換電池，並具有內建式外接電源埠，其最高電壓範圍應達20V以上。

9.通訊埠：2個內建RS-232及1組內建式藍芽通訊埠。

10.定位儀內建RTK輸出、輸入格式包含CMR+、CMR、RTCM2.x、RTCM3.x及可輸出NMEA 。

- 測量控制器1台(測量控制器外業測量軟體須與衛星定位儀同廠牌)

1. LCD彩色顯示幕，640*480 pixel(含)以上，觸控式螢幕，內藏記錄容量8GB(含)以上 並具有插卡功能，控制器面版需有實體鍵0~9數字鍵和26個英文字鍵。

2.中央處理器800 MHz(含)以上，傳輸介面具有USB、RS-232、藍芽通訊裝置及Wireless LAN 802.11b/g，具有GPS WAAS定位功能(內藏式)及電子羅盤等裝置。

3.其他功能：內建500萬畫數相機(含)以上、內建GSM/GPRS/3G(含)以上數據機。

4.具IP67防水防塵標準(含)以上，通過MIL-STD-810F或810G震動測試合格，抗1.22m(含)以上高度落下,單一內建式可抽換電池可使用15小時(含)以上。

5.控制器儲存溫度範圍：-20℃～70℃，作業溫度範圍：-20℃～60℃；或優於該溫度範圍。

6.作業系統：Windows  Mobile6.5或Windows  Embedded  Handheld 6.5(含)以上。

7.具內建台灣二度分帶TWD67坐標及TWD97坐標,RTCM Transformation坐標。

8.正體中文(Traditional Chinese)原廠外業操作軟體(版本需由原廠發行)功能包含: Static、VRS-RTK、UHF-RTK測點展圖、DXF底圖套疊、測點照片屬性功能、放樣、連結操控全站儀和手持雷射測距等內建測量程式，進行測量時於可顯示水平精度、垂直精度、PDOP、SNR L1/L2 /L5 (GPS)、

L1/L2/L3(GLONASS)、B1/B2(BeiDOU)、衛星仰角及方位角及衛星透空圖等資訊。(書面審查並於驗收時測試)

9.支援NTRIP網路傳輸協定V1.0以上，及支援GPRS上網。可指定IP網址登入，並與「臺南市e-GPS衛星即時動態定位系統」連結進行VRS-RTK測量。

10.具提供即時展點、放樣、編碼、載入圖檔等功能，可輸出*.CSV/ DXF 檔及自行編寫輸出格式。

11.點放樣功能包含：自動選擇下一個最近點放樣功能、存儲設計坐標與放樣坐標差。

三、配件

1.RTK動態測量用2m伸縮碳纖維測桿及其支架1組。

2.GNSS資料傳輸線(定位儀、控制器至個人電腦)1條。

3.定位儀用內建式可抽換電池2個及充電器1個。

4.測量控制器用內建式可抽換電池1個及充電器1個。

5.定位儀原裝攜帶式硬殼外箱（含高級海棉墊、後背帶）1個。

6.定位儀內建發射/接收無線電數據機1部。

7.正體中文操作手冊1本。

六、注意事項

1.廠商於投標時，標封應檢附以下資料：

(1)儀器數量表與配件數量表。

(2)檢附原廠型錄以供審查，規格部份請以色筆標示及註明規格之項次，並將規格翻譯為中文以作為審標之依據；亦可提出技術手冊或擷取儀器實機螢幕畫面以供審查，但不接受切結行為，型錄上無儀器圖片者應另附照片。

(3)符合投標儀器廠牌及型號之全球衛星定位儀及測量控制器NCC認證合格文件。

2.得標廠商於交貨驗收時應檢附下列文件：

(1)定位儀原廠授權代理證明文件及原廠授權在台維修零件供應之能力證明，原廠或其在台分公司或代理商之保固及維修能力證明書。

(2)天線盤相位中心NGS率定資料，所檢附資料需符合投標儀器廠牌及型號，廠商提供文件需與NGS網站公告相同，不接受切結行為。

(3)投標儀器性能均符合規格之切結書。

(4)原製造廠出廠證明書，須註明儀器序號。定位儀主體為國外廠商製造者須附海關進口報單，證明定位儀主體係於2015年5月以後出廠。

(5)本規格所列各項軟體之合法使用證明書，機關並取得合法使用權。

(6)所有軟體及韌體需提供最新版本及提供原廠證明。

3.「測量控制器」規格中之第9、11項，審標時不做書面審查，於驗收時測試。

4.「主機與天線整合式全球衛星定位儀」規格中之第1、2項於驗收時測試,其中第2項需與本所現有GNSS接收儀設備進行RTK測量模式。

5.驗收測試不合格即解除租賃合約。

5.衛星定位儀、測量控制器不得為大陸地區之產製品。

6.租賃GNSS 接收儀與測量控制器為分離式

7.衛星定位儀不得OEM製造產品。

8.得標廠商須提供4小時免費教育訓練。

9.租賃期間內如有新版處理軟體、衛星定位儀操作韌體（FIRMWARE）及測量控制器主程式，機關得要求免費更新，上開軟韌體如於保固期間內消磁或損毀，廠商應免費安裝復原。